Z_h_e

Прецизионный цифровой преобразователь температуры ZH1820.

Евгений Геннадьевич Чепкасов 01.03.2020

Оглавление

1.	Назначение  и принцип действия.	3

2.	Технические характеристики.	3

3.	Схема включения.	4

4.	Карта памяти датчика (scrathpad).	4

4.1	Температура в двоичном формате.	5

4.2	Температура в десятичном формате.	5

4.3	Цикличечкий избыточный код CRC8	5

5.	Уникальный 64-битный  последовательный  код (идентификатор).	5

6.	Калибровочные данные ZH1820.	6

7.	Поддерживаемые команды из списка DS18B20.	6

8.	Специфические команды для ZH1820.	6

9.	Замечания к  применению.	7

- Назначение  и принцип действия.

Термометр цифровой прецизионный ZH1820 предназначен для измерения температуры с дискретностью 0.010С.

Принцип действия основан на сравнении частот двух генераторов импульсов с разными зависимостями частоты от температуры.

Обмен данными с ведущим устройством  производится по линии 1-wire в трех проводном режиме (аналогично DS18B20).

- Технические характеристики.

- Номинальное напряжение питания 5В

- Предельный диапазон напряжения питания (4.9.. 5.5)В , отклонение  напряжение  от номинального на +0.1В отклоняет показания приблизительно на +0.015…+0.0200С 0С.

- Ток потребления в режиме ожидания <2мА;

- Ток потребления в режиме обмена данными <6мА;

- Ток потребления в режиме измерения <30мА;

- Предельный допустимый ток линии DQ   минус 10мА;

- Диапазон измерения температуры (-40…+105 )°C  Пока где-то от нуля.

- Основная абсолютная погрешность, ±0.10C (данная точность обеспечивается результатами калибровки в проведенном диапазоне, но не шире чем (0…+100 )°C;

- Дискретность измерения температуры, 2-8 или 0.01, в зависимости от формата данных;

- Время преобразования (измерения)  <4200мс;

- Электрическая прочность и сопротивление изоляции не нормируется, оборудование, в котором применяется преобразователь температуры, должно быть гальванически развязано от сети или заземлено;

- Время готовности к работе после подачи питания 5 сек;

- Степень пылевлагозащиты – IP65,

- Предельный температурный диапазон для эксплуатации (хранения) (-40…+105 )°C.

- Схема включения.

Суммарное сопротивление проводов питания не должно быть выше 3 Ом.

Таблица допустимой длины медного кабеля для подключения  преобразователя температуры.  Данная таблица является справочной, так как не учитывает влияние помех, способы прокладки кабеля и пр.

| Сечение жилы кабеля, мм2. | Максимально допустимая длина кабеля, м. |
| --- | --- |
| 0.05 | 4 |
| 0.10 | 8 |
| 0.15 | 12 |
| 0.20 | 17 |
| 0.25 | 21 |
| 0.35 | 30 |

ZH1820 включается аналогично DS18b20, но только по трехпроводной схеме, двухпроводная не допускается.

- Карта памяти датчика (scrathpad).

| Байт | Имя |
| --- | --- |
| 0 | TEMPERATURE LSB (9Ah*) |
| 1 | TEMPERATURE MSB (24h*) |
| 2 | ADCcurr0 |
| 3 | ADCcurr1 |
| 4 | ADCcurr2 |
| 5 | ADCcurr3 |
| 6 | TEMPERATUREd LSB (4Ch*) int_dec |
| 7 | TEMPERATUREd MSB (0Eh*) int_dec |
| 8 | CRC8 |

* - значение по умолчанию 36.6 0С.

  - Температура в двоичном формате.

TEMPERATURE LSB (Byte0)

| bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 2-7 | 2-8 |

TEMPERATURE MSB (Byte1)

| bit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | sign | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |

  - Температура в десятичном формате.

TEMPERATUREd LSB (Byte6)

| bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |

TEMPERATUREd MSB (Byte7)

| bit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | sign | 214 | 213 | 212 | 211 | 210 | 29 | 28 |

Для приведения числа к дробному виду, необходимо разделить на 100.

  - Циклический избыточный код CRC8

Метод расчета аналогично датчику DS1820.

- Уникальный 64-битный  последовательный  код (идентификатор).

Каждый датчик ZH1820 имеет уникальный идентификатор (ROM) в следующем формате.

| CRC8 | 48 битный номер | Код семейства (A5h) LSB |
| --- | --- | --- |

- Калибровочные данные ZH1820.

В энергонезависимой памяти  хранится калибровочные данные датчика температуры   в виде 32х битного  кода АЦП для точек температуры. Всего калибровочных точек 22, для диапазона (0…+105 )°C.  Калибровочные точки  кратны 50С.

00С =>Код АЦП

50С =>Код АЦП

100С =>Код АЦП

…

1050С =>Код АЦП

- Поддерживаемые команды из списка DS18B20.

SEARCH_ROM (F0h) 	–	 поиск ROM.

READ_ROM (33h)  	 - 	чтение ROM

MATCH_ROM (55h) – 	соответствие ROM

SKIP_ROM (CCh)   - 		пропуск ROM

READ_SCRATHPAD (BEh)  -  	cчитать данные

Convert T (44h)	- начать измерение  температуры

- Специфические команды для ZH1820.

Перед специфической командой должна быть выполнена одна из команд MATCH_ROM или SKIP_ROM.

READ_CALIBR_DATA – (Axh) чтение   пары калибровочных 32 битных кодов АЦП для пары точек .

| bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 0 | 1 | 0 | Index_couple (0-10d) |  |  |  |

После  отправки данной команды мастер считывает 8 байт двух кодов АЦП для двух калибровочных точек.

Например,  Index_couple=5, тогда  первые  четыре считанные байта  (32 битный код АЦП) будут соответствовать  температуре Tcal0= Index_couple*2*5=500С, а последующие Tcal1= Index_couple*2*5+5=550С.

Данные АЦП идут старшим байтом вперед.

WRITE_CALIBR_DATA  (9Ah)– запись   калибровочного 32 битного кода АЦП для точки .

После отправки данной команды идут 6 байт данных

| N | Название | Тип |
| --- | --- | --- |
| 0 | Index =Tcal/5 | 8бит |
| 1 | Код АЦП | 32 бита (старший байт вперед) |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 | CRC8 | 8 бит |

Tcal – температура от 0 до 105 включительно кратная 5.

После  отправки данной команды выдержать паузу не менее 50мс.

- Замечания к  применению.

- В нулевом термостате, после выдержки в течение 10 минут, была запущена серия команд «измерить» в количестве 10 за одну минуту.  После чего произошел саморазогрев  преобразователей температуры на (0.05..  0.22) 0С (на разных датчиках). Затем, в течение  30 сек обмена  данными не производилось , после был произведен замер температуры. Отклонение  от 0 составило не более 0.020С.

- Не температуре 88.50 10 подряд замеров привели к саморазогреву на 0.1 гр.  10 подряд замеров с интервалом 15 сек на 0.03 градуса. С 30 секундным интервалом саморазогрева  не наблюдается.  (для всех замеров преобразователи температуры были опущены в жидкую среду).